## Feuil1
Formular für die Überprüfung der Pipettenkalibration
>>> Bitte füllen Sie die blauen Kästchen aus.
>>> Bitte benützen Sie für die Dezimalstellen einen Punkt.
Datum: |  |  |  | T (°C) | Z
|  |  |  | 19 | 1.0027
Wassertemperatur (°C): |  |  |  | 20 | 1.0029
Zugehöriger Faktor Z: |  |  |  | 21 | 1.0031
|  |  |  | 22 | 1.0033
Pipettennummer: |  |  |  | 23 | 1.0035
Nominalvolumen (NV) der Pipette (Volumen in μL): |  |  |  | 24 | 1.0038
|  |  |  | 25 | 1.004
Wägungen (mg) |  |  |  | 26 | 1.0043
|  |  |  | 27 | 1.0045
Wägung Nr.1 |  |  |  | 28 | 1.0048
Wägung Nr.2
Wägung Nr.3
Wägung Nr.4
Wägung Nr.5
Wägung Nr.6
Berechnungen
Mittelwert (X) der 6 Wägungen: | #DIV/0! |  | Toleranzen
Gemessenes Pipettenvolumen (GV = X x Z): | #DIV/0! |  | +/- 1.2 % wenn max Volumina von 10 µL
Fehler ([GV-NV] x 100 / NV): | #DIV/0! | % | +/- 1.0 % wenn max Volumina von 20 oder 50 µL
+/- 0.8 % wenn max Volumina von 100 bis 5000 µL
Pipette konform (ja/nein):
Korrekturmassnahmen:
Visum :
Dieses Formular wird vom Schweizerischen Zentrum für Qualitätskontrolle zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  | V. 2016-06
CSCQ, ch. du Petit-Bel-Air 2, CH-1225 Chêne-Bourg
Tel. 022 305 52 31, Fax 022 305 52 38, E-mail cscq@hcuge.ch, www.cscq.ch
Dieses Formular unterliegt der Verantwortung des Benützers.